|  | Znak sprawy: NZP/25/2025 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno - Zdrój, dn. 13.05.2025

…………………………………

Pieczęć Zamawiającego

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym i asort.-cenowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Zapytanie ofertowe dotyczy: „Realizacji okresowych przeglądów stanu technicznego wyrobów medycznych zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2”.

2. Zaleca się, aby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.

3. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych.

4. UWAGA: drobny sprzęt jak np. ciśnieniomierze może podlegać rotacji, wymianie (mogą być zmienione numery itp.)

5. UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość dołożenia sprzętu do przeglądu (z wyceną zgodną 
z ofertą, a dla sprzętów nieujętych w wykazie – na podstawie osobnej wyceny) lub wyłączenia z przeglądu
 i w tym np. włączenia do wybrakowania.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Realizacja przeglądów stanu technicznego wyrobów medycznych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2, będzie się odbywała po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu, przez osoby upoważnione, w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

- Liczba wyrobów medycznych wykazana w załączniku nr 2 jest ilością szacunkową i może się zmienić w zależności od nabycia przez Zamawiającego nowych wyrobów medycznych lub wycofania z użytku niesprawnych.

- Każdorazowy przegląd techniczny wyrobu medycznego lub inna wykonana czynność musi być odnotowana w paszporcie technicznym wyrobu medycznego i powinna zawierać w szczególności: datę wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu (zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych)

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji zamówienia związane z dojazdem do obiektów Uzdrowiska i przeglądem technicznym wyrobów medycznych.

- Zamawiający w celu doszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia doprecyzowuje, że wykonanie usługi musi się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzanie przeglądów okresowych zgodnie 
z terminem podanym przez Zamawiającego w szczególności:

- Sprawdzenie urządzenia pod względem mechanicznym, z uwzględnieniem sprawdzenia

bezpieczeństwa mechanicznego, w tym:

- kontrola kompletności obudowy i konstrukcji urządzenia,

- kontrola stopnia zużycia części mechanicznych,

- kontrola działania mechanizmów z regulacją luzów,

- kontrola i regulacja działania blokad i ograniczników.

2) Sprawdzenie urządzenia pod względem elektrycznym, z uwzględnieniem sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego, w tym:

- kontrola zużycia elementów elektrycznych i elektronicznych,

- kontrola działania elementów elektrycznych i elektronicznych,

- kontrola działania elementów sterowania (wyłączniki, przyciski, manetki) i sygnalizacji (lampki, wskaźniki, brzęczyki),

- kontrola skuteczności zerowania lub uziemienia aparatu oraz jakość izolacji.

3) Sprawdzenie urządzenia na występowanie szkodliwego promieniowania (elektromagnetycznego, ultradźwiękowego, UV lub innego), w zakresie natężenia jego pola i możliwego zagrożenia dla zdrowia obsługi oraz pacjentów.

4) Sprawdzenie i regulacja parametrów pracy aparatu zgodnie z danymi podanymi przez producenta.

- kontrola parametrów pracy urządzenia w oparciu o wzorzec lub aparaturę pomiarową zalecaną przez producenta,

- sprawdzenie stanu elementów eksploatacyjnych podlegających cyklicznej wymianie (filtry, czujniki, zawory, uszczelki, akumulatory) oraz ich wymiana w przypadku konieczności,

5)  Konserwacja urządzenia polegająca na oczyszczeniu z kurzu wewnętrznych mechanizmów 
i przesmarowaniu  zgodnie z zaleceniami producenta,

6)  Ocena stanu technicznego urządzenia pod kątem ewentualnych napraw i remontów 
z podaniem szczegółowej kalkulacji części zamiennych i robocizny.

7) W uzasadnionym przypadku sporządzenie orzeczenia o stanie urządzenia nie kwalifikującego się do naprawy ze względu na wysoki koszt naprawy lub brak części zamiennych.

Po wykonaniu powyższych czynności Wykonawca ma obowiązek sporządzić „Protokół przeglądu technicznego-okresowego” wyłącznie na formularzu załączonym przez Zamawiającego, potwierdzający  wykonanie powyższych czynności oraz określenie czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Stosowny wpis Wykonawca dokonuje również w Paszporcie Technicznym urządzenia.

- W ciężar kosztu przeglądu wchodzi: koszt robocizny wykonania przeglądu, koszt narzędzi i materiałów  niezbędnych do wykonania przeglądu, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych wymienionych 
w punkcie 6. ppkt 4). oraz koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca wykona zlecony przegląd w siedzibie Zamawiającego, po wstępnym umówieniu terminu 
i czasu wykonania z osobą podaną przez Zamawiającego w pisemnym zleceniu wykonania przeglądu.

- W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zgadza się na wysyłkę na koszt Wykonawcy i do siedziby Wykonawcy drobnych urządzeń, których użytkowanie nie jest intensywne w danym okresie.

- UWAGA: koszt części nie może być wyższy od średnich cen rynkowych.

- Zamawiający dopuszcza inną niż umowa formę zlecenia wykonania usługi, z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Sprzęty wymagają przeglądu do dnia 08.06.2024r. chyba, że Zamawiający w stosunku do poszczególnych sprzętów zastrzeże inaczej (zgodnie z terminarzami w form. asort-cen.)

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Za wykonaną usługę płatność nastąpi miesięcznie w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z załączonym zbiorczym wykazem wykonanych przeglądów technicznych.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

- Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenia zawarte we formularzu ofertowym– zał. nr 1

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim,

  - Oferta musi być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach;

- przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 19.05.2025 godz. 14:00 drogą e-mail na adres mfajek@szczawno-jedlina.pl (na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oryginał, chyba, że oferta będzie podpisana elektronicznie)

Oferta winna zawierać:

- Wypełnione: Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Kopie dokumentu o którym mowa w części V pkt. 1 niniejszego Zapytania ofertowego

Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta.

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Wszelkie zapytania i korespondencję prosimy kierować na adres mfajek@szczawno-jedlina.pl

X. ZAŁĄCZNIKI:

- Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy,

- Zał. Nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy z podziałem na jednostki,

- Zał. Nr 3 – wzór umowy

- Protokół z przeglądu - wzór

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn  i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

…………………………………………

Kierownik Zamawiającego

…………………………………….

Osoba prowadząca postępowanie